莒南县中医医院

DSA装置应用项目竣工环境保护验收意见

2025年7月26日，莒南县中医医院根据《莒南县中医医院DSA装置应用项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
    一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

为满足医疗诊断需求，建设单位将医院综合病房楼二楼西北侧产房改造为1处DSA装置工作场所，包括DSA介入室、操作间、污物间、谈话间、缓冲间、办公室、更衣室、留观区及其他辅助房间，新建DSA介入室具体位置为综合病房楼西北侧门厅二楼。新购置1台北京万东医疗科技股份有限公司生产的CGO-2100 Plus型DSA装置（最大管电压125 kV，最大管电流1000 mA），放置于本项目新建DSA介入室，用于开展导管介入手术。属于Ⅱ类射线装置。

- 建设过程及环保审批情况

莒南县中医医院委托中威检测（山东）有限公司于2024年11月编制了《莒南县中医医院DSA装置应用项目环境影响报告表》，临沂市行政审批服务局于2024年11月27日对该环境影响报告表以“临审服投资许字〔2024〕22028号”予以批复。医院现持有辐射安全许可证：鲁环辐证[13572]，种类和范围：使用II类、Ⅲ类射线装置；有效期至2025年9月14日。本项目从2024年12月7日开工建设、于2025年7月2日完工并投入调试开始使用。

本项目自取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

项目实际总投资650万元，辐射安全与防护设施投资60万元。

- 二、辐射安全与防护设施建设情况

- 辐射安全与防护设施建设情况

- 1.DSA介入室南北净宽约5.5 m、东西净宽8.0 m、净高3.4 m，有效使用面积约44 m2，净容积约149.8 m3。机房四周墙体采用方管+4.5 cm厚硫酸钡板，室顶采用160 mm厚混凝土+1.5 cm硫酸钡板、地板采用160 mm混凝土＋5 cm硫酸钡砂；DSA介入室共有3个防护门，均为3 mmPb铅钢复合门；1个观察窗使用3 mmPb铅玻璃。

- 2.DSA介入室已设置电离辐射警告标志、工作状态指示灯、急停按钮、观察窗、自动闭门装置、防夹装置等辐射安全与防护设施，验收现场，功能均有效；DSA介入室设置了强制通风装置，排风口位于DSA介入室吊顶西侧，废气经通风管道穿DSA介入室西墙北侧上方排放，在穿墙口处设置了铅百叶窗作为屏蔽补偿措施，外排口为外环境空间（室外空中），距地约7.0 m；医院为本项目工作人员和患者分别配备了个人辐射防护用品。

- 辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

- 1.成立了辐射安全工作领导小组，明确法人代表为辐射工作第一责任人，签订了《辐射工作安全责任书》，指定专人负责辐射工作。编制了《辐射工作人员岗位职责》《辐射防护与安全保卫制度》《辐射监测方案》《射线装置检修维护制度》《射线装置台账使用登记制度》《辐射工作人员培训计划》《自行检查与年度评估制度》《DSA操作规程》等制度。

- 2.编制了《辐射事故应急预案》，成立了辐射事件应急处理领导小组，于2025年5月进行了应急演练。已制定《辐射工作人员培训计划》，本项目共涉及4名辐射工作人员，均参加了核技术利用辐射安全与防护考核（医用X射线诊断与介入放射学），已取得成绩报告单且在有效期内。

- 3.DSA介入室内配备了1台FJ1200型防护级X-γ辐射测量仪。本项目涉及的4名辐射工作人员均配备了个人剂量计，已委托有资质单位对辐射工作人员进行个人剂量监测，并建立了个人剂量档案。

- 三、工程变动情况

建设内容与环评报告及批复文件一致。

- 四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

- 在DSA开机曝光状态下，DSA介入室外周围剂量当量率检测值范围为（0.13~0.21）Sv/h，符合环境影响报告表中提出的DSA介入室屏蔽层外关注点处的剂量率目标控制值2.5 Sv/h的要求。

- 根据验收监测周围剂量当量率数据估算结果，本项目DSA职业工作人员所受年有效剂量、眼晶体所受有效剂量和四肢所受有效剂量最大分别为0.32 mSv/a、0.14 mSv/a和54.44 mSv/a，分别低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定职业人员的有效剂量限值20 mSv/a，眼晶体150 mSv/a，四肢500 mSv/a，也低于环评报告中提出的职业人员5 mSv/a，眼晶体20 mSv/a，四肢125 mSv/a的管理剂量约束值。

（三）根据验收监测周围剂量当量率数据估算，本项目公众及环境敏感目标公众成员有效剂量最大值为0.02 mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的公众成员剂量限值1.0 mSv/a的要求，也符合环境影响报告表提出的公众成员年剂量管理约束值0.25 mSv/a的要求。

- 五、验收结论

莒南县中医医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意莒南县中医医院DSA装置应用项目通过竣工环境保护设施验收。

- 六、后续要求

（一）适时修订辐射安全管理制度，做好自主检测。

（二）定期检查辐射安全设施，确保有效运行。

莒南县中医医院

2025年7月26日