山东省第一荣军优抚医院

DSA工作场所建设项目竣工环境保护验收意见

2025年8月17日，山东省第一荣军优抚医院根据《山东省第一荣军优抚医院DSA工作场所建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

山东省第一荣军优抚医院（原山东省荣军总医院）位于山东省济南市历下区解放路23号。为满足医院介入放射诊疗需求，建设单位于医院病房楼负一楼西侧新建1处DSA装置工作场所，新购置1台飞利浦生产的Allura Xper FD20型DSA装置（最大管电压125 kV，最大管电流1250 mA），放置于本项目DSA介入室，用于开展导管介入手术。属于Ⅱ类射线装置。

- 建设过程及环保审批情况

山东省第一荣军优抚医院委托济南博瑞达环保科技有限公司于2017年5月编制了《山东省荣军总医院DSA工作场所建设项目环境影响报告表》，济南市环境保护局于2017年11月7日对该环境影响报告表以“济环辐表审〔2017〕41号”予以批复。医院现持有辐射安全许可证：鲁环辐证[01510]，种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；有效期至2028年3月13日。本项目从2017年11月15日开工建设、于2018年2月12日完工并投入调试开始使用。

本项目自取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

项目实际总投资600万元，辐射安全与防护设施投资60万元。

- 二、辐射安全与防护设施建设情况

- 辐射安全与防护设施建设情况

- 1.DSA介入室南北净宽约4.84 m、东西净宽8.00m、净高3.40 m，有效使用面积约38.72 m2，净容积约131.65 m3。机房四周墙体采用240mm实心砖墙+24mm硫酸钡板，室顶采用100 mm钢筋混凝土+12mm硫酸钡板；DSA介入室共有2个防护门，均为3 mmPb铅钢复合门；1个观察窗使用4 mmPb铅玻璃。

- 2.DSA介入室已设置电离辐射警告标志、工作状态指示灯、急停按钮、观察窗、防夹装置等辐射安全与防护设施，验收现场，功能均有效；DSA介入室已设置强制通风装置，设置了排风口1个，位于DSA介入室吊顶南侧，距地约2.9 m，废气经通风管道穿DSA介入室南墙后向上，在穿墙口处设置了铅百叶窗作为屏蔽补偿措施，最终排放口为病房楼一楼南墙西侧下方。医院为本项目工作人员和患者分别配备了个人辐射防护用品。

- 辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

- 1.成立了辐射安全工作领导小组，明确法人代表为辐射工作第一责任人，签订了《辐射工作安全责任书》，设置放射安全管理委员会负责辐射安全和防护工作。编制了《辐射工作人员岗位职责》《辐射防护与安全保卫制度》《辐射监测方案》《射线装置检修维护制度》《射线装置台账使用登记制度》《辐射工作人员培训计划》《自行检查与年度评估制度》《DSA操作规程》等制度。

- 2.编制了《辐射事故应急预案》，成立了辐射事件应急处理领导小组，于2025年6月进行了应急演练。已制定《辐射工作人员培训计划》，本项目共涉及6名辐射工作人员，均参加了核技术利用辐射安全与防护考核（医用X射线诊断与介入放射学），已取得成绩报告单且在有效期内。

- 3.DSA介入室内配备了1台RP6000型X-γ辐射剂量率仪。本项目涉及的6名辐射工作人员均配备了个人剂量计，进行了个人剂量监测，已委托有资质单位对辐射工作人员进行个人剂量监测，并建立了个人剂量档案。

- 三、工程变动情况

建设内容与环评报告及批复文件一致。

- 四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

- 在DSA开机曝光状态下，DSA介入室外周围剂量当量率检测值范围为（0.04~0.05）Sv/h，符合环境影响报告表中提出的DSA介入室屏蔽层外30 cm处关注点处的剂量率目标控制值2.5 Sv/h的要求。

- 根据验收监测当量剂量率数据估算结果，本项目DSA职业工作人员所受年有效剂量、眼晶体所受有效剂量和四肢所受有效剂量最大分别为0.82 mSv/a、3.89 mSv/a和42.32 mSv/a，分别低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定职业人员的有效剂量限值20 mSv/a，眼晶体150 mSv/a，四肢500 mSv/a，也低于环评报告中提出的职业人员6 mSv/a，眼晶体20 mSv/a，四肢150 mSv/a的管理剂量约束值。

（三）根据验收监测数据估算，本项目公众及环境敏感目标公众成员有效剂量最大值为6.3×10-3 mSv/a ，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的公众成员剂量限值1.0 mSv/a的要求，也符合本报告表提出的公众成员年剂量管理约束值0.1 mSv/a的要求。

- 五、验收结论

山东省第一荣军优抚医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意山东省第一荣军优抚医院DSA工作场所建设项目通过竣工环境保护设施验收。

- 六、后续要求

（一）适时修订辐射安全管理制度，规范辐射工作人员个人剂量监测工作。

（二）定期检查辐射安全设施，确保有效运行。

山东省第一荣军优抚医院

2025年8月17日