淄博市博山区中医院
DSA装置应用项目竣工环境保护验收意见

2025年9月29日，淄博市博山区中医院根据《淄博市博山区中医院DSA装置应用项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况

建设地点、规模、主要建设内容

淄博市博山区中医院位于山东省淄博市博山区凤凰山西路西首北侧。为满足医疗诊断需求，医院于门诊住院楼三楼东南角建设一座DSA机房，包括介入治疗室、控制室、设备间等；购置一台Azurion7M20型DSA装置，最大管电压125 kV、最大管电流1000 mA，用于开展导管介入手术。本次评价涉及1台DSA装置，核技术利用类型为使用Ⅱ类射线装置。

建设过程及环保审批情况

淄博市博山区中医院委托山东海美侬项目咨询有限公司于2022年11月编制了《淄博市博山区中医院DSA装置应用项目环境影响报告表》，淄博市生态环境局博山分局于2022年11月29日对该环境影响报告表以“博环审字〔2022〕95号”予以批复。医院现持有辐射安全许可证：鲁环辐证[03576]，种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；有效期至2027年12月29日。本项目从2022年12月25日开工建设、于2024年10月12日完工并投入调试开始使用。
本项目自取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。
（三）投资情况
项目实际总投资900万元，辐射安全与防护设施投资50万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况
辐射安全与防护设施建设情况

1.DSA介入室南北净宽约5.2 m、东西净宽7.0 m、净高3.0 m，有效使用面积约36.40 m2，净容积约109.2 m3。机房四周墙体采用轻钢龙骨隔断+3mm厚铅板，室顶采用100mm厚混凝土+2mm厚铅板，DSA介入室共有2个防护门，均为3 mmPb铅钢复合门；观察窗使用3 mmPb铅玻璃。
2.DSA介入室已设置电离辐射警告标志、工作状态指示灯、急停按钮、观察窗、防夹装置等辐射安全与防护设施，验收现场，功能均有效；DSA介入室已设置层流净化系统，于介入室室顶四角各设1个进风口，并设置3个回风口，其中2回风口位于介入室西墙底部、1个设于东墙底部，距地均为20 cm，回风管道沿墙体直上至室顶，穿墙外侧已设置铅板屏蔽补偿。在室顶东侧中部设1个排风口，可保持室内良好通风。排风管道与三楼的主排风管道连接，排风口末端位于楼顶，该处基本无人停留。医院为本项目工作人员和患者分别配备了个人辐射防护用品。

辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况
1.成立了辐射安全工作领导小组，明确法人代表为辐射工作第一责任人，签订了《辐射工作安全责任书》，设置放射安全管理委员会负责辐射安全和防护工作。编制了《辐射工作人员岗位职责》《辐射防护与安全保卫制度》《辐射监测方案》《射线装置检修维护制度》《射线装置台账使用登记制度》《辐射工作人员培训计划》《自行检查与年度评估制度》《DSA操作规程》等制度。
2.编制了《辐射事故应急预案》，成立了辐射事件应急处理领导小组，于2025年6月进行了应急演练。已制定《辐射工作人员培训计划》，本项目共涉及4名辐射工作人员，均参加了核技术利用辐射安全与防护考核（医用X射线诊断与介入放射学），已取得成绩报告单且在有效期内。
3.DSA介入室内配备了1台R-EGD型便携式辐射巡检仪。本项目涉及的4名辐射工作人员均配备了个人剂量计，进行了个人剂量监测，已委托有资质单位对辐射工作人员进行个人剂量监测，并建立了个人剂量档案。

三、工程变动情况
建设内容与环评报告及批复文件一致。
四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

在DSA开机曝光状态下，DSA介入室外周围剂量当量率检测值范围为（0.08~0.67）(Sv/h，符合环境影响报告表中提出的DSA介入室屏蔽层外30 cm处关注点处的剂量率目标控制值2.5 (Sv/h的要求。
根据验收监测当量剂量率数据估算结果，本项目DSA职业工作人员所受年有效剂量、眼晶体所受有效剂量和四肢所受有效剂量最大分别为0.50 mSv/a、0.34 mSv/a和22.63 mSv/a，分别低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定职业人员的有效剂量限值20 mSv/a，眼晶体150 mSv/a，四肢500 mSv/a，也低于环评报告中提出的职业人员5 mSv/a，眼晶体20 mSv/a，四肢125 mSv/a的管理剂量约束值。

（三）根据验收监测数据估算，本项目公众及环境敏感目标公众成员有效剂量最大值为6.2×10-3 mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的公众成员剂量限值1.0 mSv/a的要求，也符合本报告表提出的公众成员年剂量管理约束值0.25 mSv/a的要求。

五、验收结论
淄博市博山区中医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意淄博市博山区中医院DSA装置应用项目通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求
（一）适时修订辐射安全管理制度，规范辐射工作人员个人剂量监测工作。

（二）定期检查和维护辐射安全防护设施，确保有效运行。

淄博市博山区中医院
                            2025年9月29日
[image: image1.png]


[image: image2.png]



